附件1:                  人工晶状体（IOL） 注册检验 样品量规定（2023.3）

| 类型序号 | 检验项目 |  | 成品数量(枚) | 等同样品 | 光焦度要求 | 样品包装要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全性能 |  | 约210 | ≥15g | 应表征实际光焦度范围，所提供的屈光度度数应不少于5个，其中需包含20.0D的镜片。 | 无菌样品，其中完整包装不少于145枚 |  |
| 1.1 | 光学性能 |  | 16 | / | 应表征实际光焦度范围，所提供的光焦度度数应不少于4个，其中标称光焦度20.0D的样品不少于3枚 | 无菌完整包装 |  |
| 1.2 | 机械性能 |  | 45 | / | 应表征实际光焦度范围，所提供的光焦度度数应不少于4个； 应包含标称光焦度范围的最低光焦度不少于10枚和最高光焦度不少于10枚； | 无菌完整包装 |  |
|  |  |  | 45 | / | 应表征实际光焦度范围，所提供的光焦度度数应不少于4个； 应包含标称光焦度（等效球镜度）范围的最低光焦度不少于10枚和最高光焦度不少于10枚； | 无菌完整包装 | 环曲面人工晶状体（一个型号即为一个柱镜度） |
|  |  |  |  |  | 若一个型号中包含不同的柱镜度，则10枚最低光焦度中应至少包含5枚最低柱镜度和5枚最高柱镜度，10枚最高光焦度中应至少包含5枚最低柱镜度和5枚最高柱镜度。 |  | 环曲面人工晶状体（一个型号包含多个柱镜度） |
| 1.3 | 理化性能 | 完全萃取 | 见备注 | / | / | 无菌完整包装 | 1、成品量：干重不小于400mg（采用1种溶剂）；干重不小于800mg（采用2种溶剂）； 2、样品量可根据企业检验方法变化。详询徐畅老师。 |
| 1.4 |  | 溶出物 | 15 | 干重不少于4g | 1、有晶体眼人工晶状体，成品应为标称光焦度-15.0D样品； 2、无晶体眼人工晶状体，成品应为标称光焦度20.0D样品 | 无菌样品 |  |
| 1.5 |  | 水解稳定性 | 5 | 不少于1g | 应表征实际光焦度范围 | 无菌样品，可无完整包装 | 可认可厂家提供资料 |
| 1.6 |  | 紫外和可见光照射稳定性 | 25 | / | 应表征实际光焦度范围 | 无菌样品，可无完整包装 |  |
| 1.7 |  | Nd:YAG激光照射试验 | 20 | / | / | 无菌样品，可无完整包装 |  |
| 1.8 |  | 不溶无机物 | / | 干重不少于10g（重量法） | / | 无菌样品，可无完整包装 | 样品量可根据企业检验方法变化。详询徐畅老师。 |
| 1.9 | 灭菌要求（无菌、环氧乙烷、2-氯乙醇、细菌内毒素） |  | 38 | / | 所需样本数量明细：无菌15枚、细菌内毒素3枚、环氧乙烷残留量10枚、 2-氯乙醇残留量10枚 | 同批次样品，无菌完整包装 |  |