人工晶状体技术资料确认单
	1、为提高受理质量及效率，加快合同流转及执行，请根据送检人工晶状体产品特性进行技术资料确认，在下列项目对应的“”中打“√”，“  ”中备注数据及说明；
2、我院将在确认无技术资料缺失后，开始合同受理流程；该资料确认单应经企业盖章并回传作为合同附件存档。

	序号
	项目
	指标说明

	1
	植入区域
	  前房                            后房

	2
	类型
	  有晶体眼人工晶状体              无晶体眼人工晶状体

	3
	光学特性
（可多选）
	  折射型              衍射型            折射+衍射型

	
	
	  单焦      双焦      三焦      环曲面      焦深扩展（EDF）    全视程（FVR）  
  其他：                                              

	4
	测试环境
（可多选）
	  空气（适用测试项目：                 ）       纯水（适用测试项目：               ）         GB/T11417.4-2012或ISO18369中规定的标准盐溶液（适用测试项目：              ）       生理盐水（适用测试项目：              ）                        自行提供测试溶液（不少于500mL）：              （适用测试项目：                          ）

	5
	测试温度
（可多选）
	  室温：20℃～25℃（适用测试项目：                ）    模拟眼内温度：35℃±2℃（适用测试项目：                ）      其他：                     （适用测试项目：                        ）

	6
	模拟外科操作后的性能恢复
	  未委托此检验项目或不适用
最小轴截面对应光焦度：                  D；最大轴截面对应光焦度：                  D；

	7
	像质评价
	  模型眼1：0.0um球差；
  模型眼2：   0.0um球差；   0.1um球差；  0.2um球差；  0.28um球差；  其他（自行提供）：                    

	8
	光焦度
	  IOL折射率（小数点后三位）
	  已在技术要求中提供            折射率：             （室温）/             （35℃）

	
	
	后表面曲率半径
	仅需提供负光焦度人工晶状体的后表面曲率半径。
  已提供                          不适用

	
	
	IOL面型设计
	  球面

	
	
	
	非球面
	  正球差           零球差           负球差

	
	
	
	
	  进行非球面特征项目检验（检验报告无CMA、CNAS印章）
  不进行非球面特征项目检验

	
	
	
	
	  已提供Def离焦量值
  无需进行离焦矫正
	注：提供546nm单色光、3mm孔阑在本确认单4、5测试环境下的以mm为单位的离焦量数据；









	序号
	项目
	指标

	8
	光谱透射比（300nm~1100nm范围内）
	  未委托此检验项目或不适用
  已提供在本确认单4、5测试环境下的理论光谱透射比图谱 
	注：
1、有晶体眼人工晶状体，应提供标称光焦度-15.0D样品理论图谱；
2、无晶体眼人工晶状体，应提供标称光焦度20.0D样品理论图谱。

	9
	理化性能
	理化试验中，涉及化学成分定性定量分析，①需明确标准溶液配置所用溶剂，及标准曲线浓度范围；②如涉及色谱、色谱-质谱联用等仪器，需提供仪器分析条件或参数。
	  已明确
  未明确，写明原因：                                                                              
                                                。

	10
	水解稳定性试验
	勾选水解试验温度及持续时间

	
	
	  未委托此检验项目或不适用
  70℃， 161天；            75℃， 114天；
  其他测试条件；                             。
	注：
较高的水解温度可能导致人工晶状体材料的不耐受，企业应评估其风险慎重选择相应试验条件；

	11
	光照稳定性试验
	勾选300nm～400nm的辐照强度及持续时间

	
	
	  未委托此检验项目或不适用
  0～3mW/cm2，≥91天；       3～5mW/cm2，55～91天；
  5～8mW/cm2，34～55天；    8～10mW/cm2，27～34天。
	注：
较高的辐照强度可能导致人工晶状体材料的光致降解风险，企业应评估其风险慎重选择相应试验条件；

	12
	认可项目
	  无
  极限浸提；       可沥滤物；         水解稳定性试验；
  光照稳定性试验；  Nd—YAG激光照射试验；  不溶无机物
	  已提交认可申请及资料
  未提交认可申请及资料，写明原因：                                    
                                   。

	委托单位的特殊技术要求及说明：（如：需自制工装进行检验、样品需进行特殊前处理等）




                                                                                             填写人：       
                                 公司签章处
年        月       日
