人工晶状体技术资料确认单

| 合同编号： 样品名称： 型号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、为提高受理质量及效率，加快合同流转及执行，请根据送检人工晶状体产品特性进行技术资料确认，在下列项目对应的“”中打“√”，“ ”中备注数据及说明； 2、我院将在确认无技术资料缺失后，开始合同受理流程；该资料确认单应经企业盖章并回传作为合同附件存档。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 指标说明 |  |  |  |
| 1 | 植入区域 | 前房 后房 |  |  |  |
| 2 | 类型 | 有晶体眼人工晶状体 无晶体眼人工晶状体 |  |  |  |
| 3 | 光学特性 （可多选） | 折射型 衍射型 折射+衍射型 |  |  |  |
|  |  | 单焦 双焦 三焦 环曲面 焦深扩展（EDF） 全视程（FVR） 其他： |  |  |  |
| 4 | 测试环境 （可多选） | 空气（适用测试项目： ） 纯水（适用测试项目： ） GB/T11417.4-2012或ISO18369中规定的标准盐溶液（适用测试项目： ） 生理盐水（适用测试项目： ） 自行提供测试溶液（不少于500mL）： （适用测试项目： ） |  |  |  |
| 5 | 测试温度 （可多选） | 室温：20℃～25℃（适用测试项目： ） 模拟眼内温度：35℃±2℃（适用测试项目： ） 其他： （适用测试项目： ） |  |  |  |
| 6 | 模拟外科操作后的性能恢复 | 未委托此检验项目或不适用 最小轴截面对应光焦度： D；最大轴截面对应光焦度： D； |  |  |  |
| 7 | 像质评价 | 模型眼1：0.0um球差； 模型眼2： 0.0um球差； 0.1um球差； 0.2um球差； 0.28um球差； 其他（自行提供）： |  |  |  |
| 8 | 光焦度 | IOL折射率（小数点后三位） | 已在技术要求中提供 折射率： （室温）/ （35℃） |  |  |
|  |  | 后表面曲率半径 | 仅需提供负光焦度人工晶状体的后表面曲率半径。 已提供 不适用 |  |  |
|  |  | IOL面型设计 | 球面 |  |  |
|  |  |  | 非球面 | 正球差 零球差 负球差 |  |
|  |  |  |  | 进行非球面特征项目检验（检验报告无CMA、CNAS印章） 不进行非球面特征项目检验 |  |
|  |  |  |  | 已提供Def离焦量值 无需进行离焦矫正 | 注：提供546nm单色光、3mm孔阑在本确认单4、5测试环境下的以mm为单位的离焦量数据； |

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 光谱透射比（300nm~1100nm范围内） | 未委托此检验项目或不适用 已提供在本确认单4、5测试环境下的理论光谱透射比图谱及间隔不超过5nm波长下的透射比数据（小数点后两位） | 注： 1、有晶体眼人工晶状体，应提供标称光焦度-15.0D样品理论图谱及透射比数据； 2、无晶体眼人工晶状体，应提供标称光焦度20.0D样品理论图谱及透射比数据。 |  |
| 9 | 理化性能 | 理化试验中，涉及化学成分定性定量分析，①需明确标准溶液配置所用溶剂，及标准曲线浓度范围；②如涉及色谱、色谱-质谱联用等仪器，需提供仪器分析条件或参数。 | 已明确 未明确，写明原因： 。 |  |
| 10 | 水解稳定性试验 | 勾选水解试验温度及持续时间 |  |  |
|  |  | 未委托此检验项目或不适用 70℃， 161天； 75℃， 114天； 其他测试条件； 。 |  | 注： 较高的水解温度可能导致人工晶状体材料的不耐受，企业应评估其风险慎重选择相应试验条件； |
| 11 | 光照稳定性试验 | 勾选300nm～400nm的辐照强度及持续时间 |  |  |
|  |  | 未委托此检验项目或不适用 0～3mW/cm2，≥91天； 3～5mW/cm2，55～91天； 5～8mW/cm2，34～55天； 8～10mW/cm2，27～34天。 |  | 注： 较高的辐照强度可能导致人工晶状体材料的光致降解风险，企业应评估其风险慎重选择相应试验条件； |
| 12 | 认可项目 | 无 极限浸提； 可沥滤物； 水解稳定性试验； 光照稳定性试验； Nd—YAG激光照射试验； 不溶无机物 |  | 已提交认可申请及资料 未提交认可申请及资料，写明原因： 。 |
| 委托单位的特殊技术要求及说明：（如：需自制工装进行检验、样品需进行特殊前处理等） |  |  |  |  |

填写人：

公司签章处

年        月       日